仕　様　書

１　品名	超低温フリーザー　同等品可

参考機種：PHC株式会社製　超低温フリーザー　MDF-DU503VXHS1、

収納貯蔵ラックMDF-1806SR1-PJ 4個、MDF-24SR1-PW 4個、引出しラックMDF-50R-PJ 1個、

側面装着型耐震金具　NSD504RS-BG　4セット

２　数量	1式

３　必要とする性能と構成

- 外形寸法がW790 × D882 mm以内の縦型フリーザーであること。

- 電源は単相100 Vであること。

- 独立の冷却回路を2基保有すること。

- －80℃の冷却能力があること。

- 必要がある場合には庫内温度のデータログ機能を追加できること。

- 直接USBメモリーへのログデータ移行が可能なこと。

- 内容量が500L以上のこと。

- 警報機能(温度管理)を有すること

- 機器の保守点検が可能であること

- 耐震対策を含むこと。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和８年12月１日（火）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館７階　微生物部病原体等冷凍保管室

７　担当課	微生物部　細菌課（TEL 06-6972-0070）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版5部を提供すること。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。