仕　様　書

１　品名	超純水製造装置システム　同等品可

参考機種：

メルク株式会社

・超純水・純水製造装置 Milli-Q IQ 7003

・純水タンク 25L

・採水ディスペンサー Q-POD

オルガノ株式会社

・超純水・純水製造装置 ピューリックωⅡ(オメガツー)

UP-0120ω-000

・純水内蔵タンク60L

・採水ディスペンサー

２　数量	1式

３　必要とする性能と構成

（1）超純水・純水製造装置は、水道水直結型で純水・超純水を製造する一体型の設計であること。

（2）純水の製造方式は、水道水を供給水とし、活性炭、逆浸透膜（RO膜）、電気再生式イオン交換（EDI）を用いた精製法であること。

（3）製造した純水の水質は、JIS K0557:1998（用水・排水の試験に用いる水）のA2以上の水質を満たすとともに、比抵抗値は5MΩ・cm以上であること。

（4）純水の製造能力は3L/時以上であり、製造後貯水タンクに貯めること。

（5）超純水の製造方式は、貯水タンクの純水を供給水とし、紫外線照射、活性炭、イオン交換、フィルター等を用いた精製法であること。

（6）製造した超純水の水質は、JIS K0557:1998（用水・排水の試験に用いる水）のA4を満たすとともに、比抵抗値は18.2MΩ・cm以上、TOC値は5ppb以下であること。

（7）超純水の採水量は、最大2L/min以上であること。

（8）貯水タンクの容量は、25L以上であること。

（9）貯水された純水の水質劣化防止のため、貯水タンクはエアベントフィルターを有するとともに、水質維持のための循環機能を有すること。

（10）超純水は、専用の採水ディスペンサーにより採水でき、流量調整、連続採水、定量採水およびフットスイッチ採水が可能であること。

（11）超純水を採水する際には、機器分析に適した最終フィルターが付属していること。

（12）採水ディスペンサーのディスプレイにより、採水時の水温、比抵抗値およびTOC値、貯水タンクの残量（貯水率）、消耗品の交換時期、水質履歴をモニターできること。

（13）安全対策として、漏水検知機能を有すること。

（14）殺菌用・有機物分解用UVランプは水銀フリーであること。

（15）システム一式は、幅1500×奥行750×高さ850 mmの作業台に設置できること。また、この作業台上に置く場合は漏水対策として装置本体やタンクが載せられるバットを用意すること。

この作業台に収まらない場合は、同スペースに別途作業台を追加で用意して設置すること。この場合も漏水対策を行うこと。

（16）100V、50/60Hzの交流電源で稼働すること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

（9）機器に故障等の不具合が発生した時には、当研究所からの連絡後、3営業日以内に対応（出張修理、部品交換の要否等）を回答すること。

（10）出張修理、部品交換等の必要が生じた時には、専門的技術者による現場対応が可能であること。また、その技術者を派遣する拠点が日本国内にあること。

（11）当研究所の依頼に応じて、保守点検サービス（消耗品交換、診断点検、修理訪問等）を有償で提供可能であること。

（12）本仕様に関する製品のアフターサービス・メンテナンス等について、当該機器の製造中止後７年間は部品の供給を行うこと。

５　引き取り

該当せず

６　納入期限	令和9年2月26日（金）

７　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館4階　食品前処理室

８　担当課	衛生化学部　食品化学課（TEL 06-6972-1399）

９　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、現有機の撤去（当研究所指定の廃棄場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版1部を提供すること。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。