令和7（2025）年度　公開見積もり合わせ（備品）

１．見積書提出方法

(1)仕様書に基づいた見積書を作成の上、提出してください。

(2)見積額が50万円以上は見積書原本を提出してください。

２．見積もり合わせ一覧（12月10日～12月17日分）

品名

微量高速冷却遠心機（細菌課）

サーマルサイクラー（細菌課）

バイオクリーンベンチ

サーマルサイクラー（ウイルス課）

バイオメディカルクーラー

バイオメディカルフリーザー

卓上型超音波洗浄器

蛍光微分顕微鏡装置用微分干渉パーツ

防爆冷蔵庫

薬用保冷庫

オートクレーブ

微量高速冷却遠心機（生活環境課）

ゲル撮影装置

品名

凍結乾燥機

振とう恒温水槽

高速冷却遠心機

恒温振とう培養機（バイオシェーカー）

12月17日（水）までに見積書を

提出してください。

提出なき場合は辞退されたものと見なします。

地方独立行政法人

大阪健康安全基盤研究所　管理課

TEL06-6972-1359　FAX06-6972-2393

仕　様　書

１　品名	微量高速冷却遠心機

株式会社トミー精工社製　微量高速冷却遠心機MDX-310及び

ローターCA-300、AR002-64、AR015-24、AR005-24

２　数量	一式（内訳：遠心機本体及びローター）

３　必要とする性能と構成

（1）容器に応じたローターまたはラックの切替が容易であること。すなわち、1.5 mLチューブ、0.5 mLチューブ及び8連チューブがアングル交換なしで遠心可能であり、ローターの追加で遠心できる本数を増やすことができること。

（2）最高回転数が15,000 rpm以上であること。（対象は8連チューブを含む0.2 mL、1.5 mL及び0.5 mLチューブ）

（3）床置き型かつ省スペース（外寸法の幅が35 cm以内）であること。

（4）冷却機能があること。

（5）アフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていること。

（6）希望した時にバリデーションが受けられること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

６　納入期限	令和8年3月31日（火）

７　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館5階　腸管系細菌解析室

８　担当課	微生物部　細菌課（TEL 06-6972-0070）

９　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、現有機の撤去（当研究所指定の廃棄場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版5部を提供すること。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品　名	サーマルサイクラー　同等品可

参考機種：株式会社アステック製 ジーンアトラス　G02

２　数　量	1 台

３　必要とする規格と構成

- 外形寸法が幅220 mm、奥行き450 mm、高さ250 mm以内であること。

- 処理サンプル数は0.2mLのPCRチューブ×96本対応であること。

- ソリッドステッドモジュールによる加熱冷却方式であること。

- 温度制御範囲が4.0℃～99.9℃であること。

- 温度制御精度が±0.1℃、ホール間温度分布が±0.5℃以下であること。

- カバーヒーターの制御が一定温度・ブロック連動・OFFで設定できること。

- 反応時間を1秒～59分59秒、HOLD、無限大で設定できること。

- 電源は単相100Vであること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和8年3月31日（火）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館5階　核酸解析室

７　担当課	微生物部　細菌課（TEL 06-6972-1370）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、現有機の撤去（当研究所指定の廃棄場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版1部を提供すること。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品　名	バイオクリーンベンチ　同等品可

参考機種：PHC株式会社製 MCV-B91F-PJ

+ MCV-B30N-PJ（電子着火式ガスバーナー）

２　数　量	1 式

３　必要とする性能と構成

（1）外形寸法が幅930 mm、奥行き811 mm以内であること。

強制循環排気式の垂直層流であり、外部の気流を遮るエアーカーテン機構を備えること。

（2）クロスコンタミネーションの防止のため、分散吸込方式であること。

（3）HEPAフィルターの集塵効率が99.99%以上であること。

（4）HEPAフィルターは交換可能でフィルター寿命の表示機能があること。

（5）ピペッターなどの電源としてのコンセントが付属していること。

（6）電源は単相100Vであること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和8年3月31日（火）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館5階　腸管系細菌解析室

７　担当課	微生物部　細菌課（TEL 06-6972-1366）

８　そ の 他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、現有機の撤去（当研究所指定の廃棄場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版5部を提供すること。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名	サーマルサイクラー　同等品可

参考機種：サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社製

SimpliAmp サーマルサイクラー

２　数量	2台

３　必要とする性能と構成

- Polymerase chain Reaction(PCR)による核酸増幅を行う装置で、実験台上にて使用できるものであること。

- ペルチェ素子加熱冷却方式のサーマルサイクリング方式であること。

- 0.2mL PCRチューブが使用可能であること。

- 特定の区画ごとにアルミブロックの温度制御が可能であること。

- USBポートを備え、パソコンを使用せずにプロトコルの移植とデータの取得が行えること。

- 必要に応じWi-Fiにてネットワークに接続でき、ネットワークを介して運転状況のモニターやデータファイルのダウンロードが行えること。

- 機器のサイズは 23×25×48cm (高さ×幅×奥行)程度であること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和8年3月31日（火）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館6階　核酸処理・電気泳動室

南館6階　組換えDNA実験室

７　担当課	微生物部　ウイルス課（TEL 06-6972-1402）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版5部を提供すること（PDF等の電子ファイルも可能）。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名	バイオメディカルクーラー　同等品可

参考機種：日本フリーザー株式会社製

メディカルクーラー　UKS-550HC

側面装着型耐震金具　NSD502RS-BG 4セット

２　数量	1式

３　必要とする性能と構成

- アップライト型であること。

- 冷媒は、ノンフロンであること。

- 電源は、単相100Vであること。

- 有効内容積が500L以上であること。

- 4℃の冷却能力があること。

- 外部温度管理センサー用のセンサー取付孔があること。

- 扉は施錠可能であること。

- 耐震固定のため、粘着マットタイプで本体を床面に固定すること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和8年3月31日（火）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館6階　微生物部ウイルス実験室

７　担当課	微生物部　ウイルス課（TEL 06-6972-1402）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、現有機の撤去（当研究所指定の廃棄場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版5部を提供すること（PDF等の電子ファイルでも可能）。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名	バイオメディカルフリーザー　同等品可

参考機種：PHC株式会社製、MDF-MU549DH-PJ

２　数量	1台

３　必要とする性能と構成

（1）アップライト型であること。

（2）冷媒は、ノンフロンであること。

（3）電源は、単相100Vであること。

（4）有効内容積が450L以上であること。

（5）－30℃の冷却能力があること。

（6）外部温度管理センサー用のセンサー取付孔があること。

（7）扉は施錠可能であること。

（8）電源プラグの交換をすること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和8年3月31日（火）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館6階　試料保管室６

７　担当課	微生物部　ウイルス課（TEL 06-6972-1402）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、現有機の撤去（当研究所指定の廃棄場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版5部を提供すること（PDF等の電子ファイルでも可能）。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名	卓上型超音波洗浄器

機種：ヤマト科学株式会社　CPX8800H-J

２　数量	1台

３　必要とする性能と構成

（1）超音波の周波数が40 kHz以上で、球面波を発生する形式であること。

（2）タンク容量が20.0 L以上であること。

（3）ヒーター(容量400W以上)が付属し、温度調節機能を有すること。

(4) 電源がAC100Vかつ60Hz（日本仕様）であること。

(5) デジタル式のタイマー（1～99分）が付属していること。

(6) インサートトレイ（穴なし）及びビーカラックを付属すること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　引き取り

機器の納品前に当所の指示に従い現有機（ヤマト科学株式会社製 8510-DTH、シリアルNo.QLD02120061F）を引き取ること。

６　納入期限	令和8年3月31日（火）

７　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

北館8階　実験室

８　担当課	衛生化学部　医薬品課（TEL 06-6972-1364）

９　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版1部を提供すること。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名　蛍光微分顕微鏡装置用微分干渉パーツ

２　数量　一式

（内訳）

・カールツァイス社製　Condenser module DIC I/0.9 with polarizer　1個

・カールツァイス社製　DIC slider EC PN 10x/0.30 I, 20x/0.50 Ⅱ,

PA 20x/0.80 Ⅱ  2個

３　必要とする性能と構成

当所保有のカールツァイス社製蛍光微分顕微鏡装置（Axioimager A2）に装備されている、10倍対物レンズ（EC Plan Neofluar 10 x /0.30）及び20倍対物レンズ（EC Plan Neofluar 20 x /0.50）で微分干渉観察が可能になるコンデンサーモジュール及びDIC sliderであること。

４　設置・設定

（1）搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（2）設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、改善または交換を行い、調整を行うこと。

（3）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

５　納入期限　　　　令和８年３月２７日（金）

６　納入場所　　　　大阪市東成区中道１丁目３－３

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館３階　環境微生物室

７　担当者　　　　　衛生化学部　生活環境課（TEL 06-6972-1355）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

(3) 搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮すること。また、受注者は必ず立会い、搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

(4) 納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

(5) 本仕様には、搬入、据付、調整を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

(6) 受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。

(7) 納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

(8) 納入器一切は新品を納入すること。新古品、デモ機装備品も認めない。

(9) 操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

(10)そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名	防爆冷蔵庫　同等品可

参考機種：日本フリーザー株式会社製　EP-400

２　数量	1台

３　必要とする性能と構成

- 防爆性能がfd2G4（防爆等級2、発火度G4）以上であること。

- 防爆構造として制御回路が耐圧防爆構造（温度センサー、温度調節計を含む）であること。

- 防爆構造として冷媒回路が内圧防爆構造（密封式）であること。

- 設定温度範囲が冷蔵室で0℃～10℃の範囲で設定でき、それぞれの庫内での温度分布が±3℃の範囲に制御されること。

- 内容量は、冷蔵室が403 L以上であること。

- 外寸法は幅750 mm以下、奥行705 mm以下、高さ1750 mm以下であること。

- 単相 100 V、50 Hz/60 Hz の電源に対応すること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置（防爆型プラグの取付および金具固定のつけ直し含む）、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和8年3月31日（火）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館3階　少量危険物貯蔵所

７　担当課	衛生化学部　生活環境課（TEL 06-6972-1354）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本調達には、搬入、据付、耐震固定、配線、調整および現有機（日本フリーザー株式会社製、型式：EP-400）の撤去（当研究所指定の廃棄場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版１部を提供すること。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名	薬用保冷庫　　同等品可

参考機種：PHC製 薬用保冷庫 MPR-N450FSH-PJ

２　数量	1台

３　必要とする性能と構成

（1）ノンフロンの冷媒を採用していること。

（2）有効内容積は、保冷庫で325 L以上、フリーザーで135 L以上であること。

（3）温度制御範囲 (冷却性能)は、保冷庫で2℃～14℃、フリーザーで－30℃～－20℃以上であること。

（4）外形寸法は横幅800 mm以下、奥行700 mm以下、高さ1,850 mm以下であること。

（5）コントロールパネルにおいて、保冷庫、フリーザーともに0.1℃単位での温度表示が可能であること。

（6）コントロールパネルにはUSBポートを搭載し、ログ機能により温度・警告・ドア開閉の履歴データの保持と外部出力が可能であること。

（7）保冷庫は、観音扉でセンターピラーレス構造であること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置（耐震固定を含む）、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているかを確認し、結果を報告すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和8年3月31日（火）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館3階　生活衛生実験室Ｂ

７　担当課	衛生化学部　生活環境課（TEL 06-6972-1356）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本調達には、搬入、据付、耐震固定、配線、調整および現有機器（シャープ製SJ-55W-B型冷凍冷蔵庫）の撤去（当所内の指定の廃棄場所までの運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版1部を提供すること。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名	オートクレーブ　同等品可

参考機種：平山製作所社製ハイクレーブHG-50II-LB

２　数量	1台

３　必要とする性能と構成

（1）本体外寸法は W460 mm ×D695mm (±5mm) 以内であること。

（2）本体内寸法は365φ(±5mm)×H480mm(±5mm)であり、有効容量が50 L以上であること。

（3）液体滅菌・寒天滅菌・器具滅菌・溶解コース等のプログラム機能を有すること。

（4）保温機能を有すること。

（5）使用温度範囲は、 45〜135℃ の可変式であること。

（6）冷却ファンが装備されていること。

（7）安全・警報装置として、圧力安全弁・漏電ブレーカー・空焚き防止装置・エラー

表示を有すること。

（8）100V 、20A の電源に対応すること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認すること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（4）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法の説明を行った後に行うものとする。

（5）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（6）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和8年3月31日（火）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館3階　高濃度試料分析室

７　担当課	衛生化学部　生活環境課（TEL 06-6972-1354）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、現有機の撤去（当所指定場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版1部を提供すること。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（9）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　　品名	微量高速冷却遠心機　同等品可

参考機種：トミー精工製、微量高速冷却遠心機 KITMAN-18

トミー精工製、ローター TMP-1

２　　数量　　     一式

３　　必要とする性能と構成

微量高速冷却遠心機本体及びアングルローター

（1）構成に含まれるローターで15000rpm、17000×g以上の遠心処理が可能なこと。

回転速度は、300～最高速度まで100rpmきざみで設定可能なこと。

（2）温度設定は、-9～35ºC範囲以上で1ºCきざみで設定可能なこと。

（3）タイマーは、1～99分（1分きざみ）、10～50秒（10秒きざみ）の設定が可能なこと。

（4）1.5 mL及び2.0 mlのマイクロチューブ18本以上を一度に遠心可能なこと。

（5）アダプタ等を使うことで0.2 mLのマイクロチューブ18本以上を一度に遠心可能なこと。

（6）市販のDNA/RNA抽出精製キットのスピンカラムを遠心可能なこと。

（7）市販のDNA/RNA抽出精製キットのプロトコールに対応したプログラム運転のメモリ機能を有すること。

（8）加速・減速の設定ができること。

（9）回転数異常検出機能やアンバランス検出機能、温度異常検出機能等の安全機能があること。

（10）外寸はW300 × D450 × H850 mm　以内のフロア型（卓上型は不可）、電源は単相100Vであること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　研修

（1）納入後、本機について、次の研修を当研究所担当職員（3名）に対して習得に必要な時間行うこと。

(a)	構造及び基本操作方法

(b)	保守点検及び調整方法（ユーザーで対応可能な範囲）

(c)	緊急時の対応及び安全対策

（2）上記研修に要する経費は、受注者の負担とすること。

６　　納入期限　　令和8年3月27日（金）

７　　納入場所　　大阪市東成区中道１丁目3番3号

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館3階　環境微生物室

８　　担当課　　衛生化学部　生活環境課　(TEL 06-6972-3611)

９　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、現有機の撤去（当研究所指定の廃棄場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版3部を提供すること（PDF 等の電子ファイルでも可）。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１．品名：	ゲル撮影装置　同等品可

参考機種：　ATTO社製　WSE-5400A-CP プリントグラフClassic

２．数量：	１式

３．必要とする規格と構成

（1）本体の外形寸法は、350 mm(W)×300 mm(D)×450 mm(H)以内であること。

（2）日本国内で使用するため、電源は、単相100 V、50/60 Hzで対応していること。

（3）電源容量は、15A以下であること。

（4）撮影サイズが25 mm(W)×18 mm(D)～200 mm(W)×150 mm(D)で設定が可能であること。

（5）高感度カラーCMOSカメラ（3メガピクセル）による撮影が可能であること。

（6）カメラの解像度2048×1536以上であること。

（7）カラー/モノクロの切り替えが可能であること。

（8）シャッタースピードが1 msec～10 secで調整可能であること。

（9）紫外線照射装置による蛍光試薬の検出が可能であること。

（10）蛍光励起用シアン LED による蛍光試薬の検出が可能であること。

（11）白色透過光源による撮影が可能であること。

（12）感熱プリンタによる印刷が可能であること。

（13）10インチ以上のタッチ式LCDパネルコントローラーによる制御が可能であること。

４.　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５．納入期限：	令和8年3月31日（火）

６．納入場所：	大阪市東成区中道1丁目3番３号

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

北館９階　電気泳動室

７．担当者：	衛生化学部　食品安全課（06-6972-1398）

８．その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、現有機の撤去（当研究所指定の廃棄場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、取扱説明書、操作マニュアルは日本語版2部以上を提供すること。

（7）納品後一年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名	凍結乾燥機　同等品可

参考機種：東京理化器械　凍結乾燥機本体　     FDM-2010

ドライチャンバー　     DRC-2L

真空ポンプ　　　　　 GCD-051X

オイルミストトラップ　OMC-050

２　数量	1式

３　必要とする性能と構成

装置構成

凍結乾燥機本体、ドライチャンバー及び真空ポンプ（それぞれ、使用に必要なホース・ケーブル類を含む）

（1）電源が単相100Vで使用可能であること。

（2）凍結機本体(真空ポンプは除く)の外形寸法がW600×D600 mm以内であること。

（3）冷媒は、ノンフロンであること。

（4）除湿量が1回あたり1L以上であること。

（5）周囲温度20℃の場合、トラップ冷却温度が-80℃程度であること。

（6）使用周囲温度範囲について、5～35℃あるいはより広い範囲を包含すること(使用周囲温度が30℃を超える可能性があるため、上限30℃の機種は不可)。

（7）真空ポンプの排気量が50/60L/min(50/60Hz)以上であること。

（8）トラップの解氷機能がついていること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和8年3月31日（火）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館3階　食品灰化室

７　担当課	衛生化学部　食品安全課（TEL 06-6972-1120）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、現有機の撤去（当研究所指定の廃棄場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版5部を提供すること。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名	振とう恒温水槽　同等品可

参考機種：タイテック社製ウォーターバスシェーカー MM-10N

２　数量	１式

３　必要とする性能と構成

- 本体の外形寸法は850 mm(Ｗ)×500 mm(Ｄ)×350 mm(Ｈ)以内で、質量は約50kg以下であること。

- 槽内寸法は500 mm(Ｗ)×350 mm(Ｄ)×200 mm(Ｈ)以上であること。

- 取り外し可能な振とうユニットが付属していること。

- ステンレス製屋根蓋を付属していること。

- 設定温度範囲は室温＋5℃～80℃以上であること。

- 温度安定性は±2℃以内であること。

- 温度表示はデジタル表示であること。

- 日本国内で使用するため、電源は単相100 V、50/60 Hzで対応していること。

- 電源容量は15 A以下であること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　引き取り

機器の納品前に当所の指示に従い現有機（タイテック社製ウォーターバスシェーカー MM-10、MFG No.00901308）を引き取ること。

６　納入期限	令和8年3月31日（火）

７　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館3階　器具・容器包装室

８　担当課	衛生化学部　食品安全課（TEL 06-6972-1120）

９　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版5部を提供すること。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名	高速冷却遠心機　同等品可

参考機種：久保田商事社製 高速冷却遠心機 Model 6200、

アングルロータAF-2724A及びAF-5008C

２　数量	1式

３　必要とする性能と構成

（1）	最高回転数は16,000rpm、最大遠心力は23,470×g以上であること。

（2）	ロータの実回転数のチェックが簡単にできるタコメータポート付きであること。

（3）	5種類以上の運転条件がメモリーできること。

（4）	遠心力（×g）設定運転機能付きであること。

（5）	1.5/2.0mlチューブ×24が一度に16,000rpmで遠心できるマイクロロータを使用できること。

（6）	50mlコニカル管×8が一度に10,000rpmで遠心できるアングルロータを使用できること。

（7）	冷凍機の冷媒がR1234yfでノンフロン仕様であること

（8）	本体のサイズが50(Ｗ)×65(D)×85(H)cm以下であること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和8年3月27日（金）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館4階　食品添加物試験室

７　担当課	衛生化学部　食品安全課（TEL 06-6972-1398）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、現有機の撤去（当研究所指定の廃棄場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版5部を提供すること。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名	恒温振とう培養機（バイオシェーカー） 同等品可

参考機種：タイテック社製　BR-43FL

(付属品)・スプリングネット振とう台　MR-4030　１個

・ツメクランプ振とう台　MT-4030　1個

・ディスポ遠沈管用アングルラック　AT-3518　2個

・試験管用アングルラック　AT-1820　1個

２　数量	1式

３　必要とする性能と構成

（1）使用温度域が4℃～70℃で設定可能であること。

（2）試験管や振とうフラスコに適した往復振とう方式と、三角フラスコ類に適した旋回振とう方式を切り替え可能であること。

（3）振とう速度が25～300r/minで設定可能であること。

（4）外形寸法が1200(W)×800(D)×810(H)mm以内であること。

（5）電源は100Vであること。

（6）三角フラスコや振とうフラスコ等、容器の形状によらず、簡単に取り付け可能な振とう台が庫内に設置されていること。ただし、少なくとも、100mL三角フラスコが18個、250mL三角フラスコが9個、500mL三角フラスコが6個、500mL振とうフラスコが6個、それぞれ同時に振とうできること。

（7）50mL遠沈管を角度（30～60度）可変で、同時に20本以上振とうできるアングルラックが備え付けられていること。

（8）φ18mm試験管を角度（30～60度）可変で、同時に20本以上振とうできるアングルラックが備え付けられていること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和8年3月31日（火）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館３階　食品微生物室

７　担当課	衛生化学部　食品化学課（TEL 06-6972-1399）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、インキュベーター（日立社製　CRB-32、シリアルNo.CR000586）の撤去（当研究所指定の廃棄場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版5部を提供すること。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。