令和8（2026）年度　公開見積もり合わせ（備品）

１．見積書提出方法

(1)仕様書に基づいた見積書を作成の上、提出してください。

(2)見積額が50万円以上は見積書原本を提出してください。

２．見積もり合わせ一覧（6月10日～6月24日分）

品名

微量高速冷却遠心機

微量高速冷却遠心機（2台）

超純水製造装置

ワークステーション

6月24日（水）までに見積書を

提出してください。

提出なき場合は辞退されたものと見なします。

地方独立行政法人

大阪健康安全基盤研究所　管理課

TEL06-6972-1359　FAX06-6972-2393

仕　様　書

１　品名	微量高速冷却遠心機　同等品可

参考機種：トミー精工社製、微量高速冷却遠心機 MDX-310F、

ラックインローター（CA-300 ×1）、ラック (AR015-24 ×1)

２　数量	1台

３　必要とする性能と構成

- 電源は、単相100Vであること。

- フロア設置型であること。

- 冷媒は、ノンフロンであること。

- 温度設定範囲は-9℃から35℃を含み、1℃単位で設定可能であること。

- タイマ設定が1秒単位で可能であること。

- 本体寸法は、幅400mm × 奥行500mm以内であること。

- ローター交換が不要であり、ラックの追加のみで遠心可能なチューブ種類を増やすことができること。

- ラックを取り外し、チューブとともに持ち運び可能であること。

- 1.5mLチューブ及び2mLチューブを24本同時に、最大遠心力21,000×g以上で遠心可能であること。

- 遠心条件及び温度設定はジョグダイヤル式で操作可能であり、設定値はデジタ      　　ル表示であること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和9年3月31日（水）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館7階　ウイルス安全実験室（BSL3）

７　担当課	微生物部　ウイルス課（TEL 06-6972-1402）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、現有機の撤去（当研究所指定の廃棄場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版5部を提供すること（PDF等の電子ファイルでも可能）。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名	微量高速冷却遠心機　同等品可

参考機種：久保田商事社製　マイクロ冷却遠心機　M300FR

(100V/ノンフロン仕様)、ローターAF-2524（1.5/2mL×24、8連PCR×2)

２　数量	2台

３　必要とする性能と構成

- 電源は、単相100Vであること。

- フロア設置型であること。

- 冷媒は、ノンフロンであること。

- 温度設定範囲は-9℃から35℃を含み、1℃単位で設定可能であること。

- タイマ設定が1秒単位で可能であること。

- ローターで1.5mLチューブおよび2mLチューブが24本、8連PCRチューブ2本を同時に最大遠心力　22,250 ×g 以上で遠心可能なこと。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和9年3月31日（水）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

南館6階　核酸処理・電気泳動室

７　担当課	微生物部　ウイルス課（TEL 06-6972-1402）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、現有機の撤去（当研究所指定の廃棄場所まで運搬）を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版5部を提供すること（PDF等の電子ファイルでも可能）。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名	超純水製造装置　メルク株式会社製　Milli-Q IQ7000

２　数量	1台

３　必要とする性能と構成

（1）構成

- 本体　メルク株式会社Milli-Q IQ7000（本体）

- Q-POD 1台（ディスペンサー）

（2）性能

- 超純水製造装置は純水製造装置で精製された純水から超純水を製造すること。

- 既存の純水製造装置（Milli-Q IX7005）と適切に連動すること。当該純水製造装置で製造した水を供給水としたとき、超純水の水質が、比抵抗値18MΩ以上、TOC値5ppb以下となることを保証すること。超純水の水質が要求を満たさないときには、両機器を対象に修理可能であること。そのために両機器を同時に点検可能な同一メーカーでの保守契約が締結可能であること。

- 超純水製造装置で精製した0.22μm以下の無粒子水を1.5L/分以上で採水できること。

- 不純物の除去方法は、イオン交換システムとすること。長期間水質を安定させるため、イオン交換システムは、交換を含めたメンテナンスが不要であること。

- 装置に搭載のすべてのUVランプが水銀フリーであること。

- 超純水装置本体のモニターには比抵抗値、TOC、消耗品交換サイン、水質アラームが表示可能なこと。

- 漏水の検知を行い、漏水を検知した場合には水の供給を停止するなど水漏れを最小限に抑えることができること。

- 認定資格を取得した技術員が、標準手順書に沿って保守診断を実施できること。また、その際に不具合パーツも交換し、1年間のパーツ保証が可能なこと。更に保証期間を1年間ごとに延長でき、最大10年間の保証が可能なこと。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、電気工事・排気工事等、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品（工具、メンテナンス用品、スタートアップキット等）を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認するとともに、報告書を提出すること。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、遅延なく行うこと。

５　研修

（1）納入後、本機について、次の研修を当研究所担当職員（10名）に対して習得に必要な時間行うこと。

(a)	構造及び基本操作方法

(b)	保守点検及び調整方法（ユーザーで対応可能な範囲）

(c)	緊急時の対応及び安全対策

（2）上記研修に要する経費は、受注者の負担とすること。

６　納入期限	令和9年3月19日（金）

７　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

北館8階　医薬品課実験室

８　担当課	衛生化学部　医薬品課（TEL 06-6972-1363）

９　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整、現有機の撤去(当所指定の廃棄場所まで運搬及びUVランプの取り外し)を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。また、操作マニュアルは日本語版1部を提供すること。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。

仕　様　書

１　品名	ワークステーション

２　数量	1台

３　必要とする性能と構成

（1）Intel Ultra 9またはXeonのCPUであること。

（2）256GB以上の大容量メモリであること。

（3）標準ストレージに2TB以上、増設ストレージに4TB以上のM.2SSDを備えること。

（4）Linux系のOS（Ubuntu 等）であること。

４　設置・設定及びメンテナンス

（1）受注者は納入期限までに機器の設置場所を確認し、設置に必要な環境整備を担当職員に伝えること。

（2）機器の搬入、設置、設定、調整は、受注者が行うこと。

（3）機器を正常に稼働させるために必要な付属装置・付属品を有すること。

（4）機器の設置完了後、所定の性能が発揮されているか確認する。また、異常が認められた場合は、納入者の負担で、速やかに、機器の改善または部品の交換を行い、調整を行うこと。

（5）作業期間中に設定内容の変更等を行った場合、または機器が正常に作動しないことが判明した場合、正常に作動するよう再設定すること。

（6）機器の引き渡しは、納入機器等を用い、機器等の取扱い方法、メンテナンス方法及びソフトウェアの取扱い方法等の説明を行った後に行うものとする。

（7）日本国内に技術的相談に速やかに応じられる体制が整えられていること。

（8）故障時の対応は、当研究所からの依頼後、可能な限り遅延なく行うこと。

５　納入期限	令和8年8月31日（月）

６　納入場所	大阪市東成区中道1-3-3

地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所

北館5階　情報処理室

７　担当課	公衆衛生部　疫学解析研究課（TEL 06-6972-5577）

８　その他

（1）搬入日程は、担当課と協議の上、その指示に従うこと。

（2）納品・設置については、落札者決定後、速やかに当研究所と打ち合わせを行うものとする。なお、納品時に納品書を提出すること。

（3）搬入は、平日午前９時から午後５時の間とし、業務に支障がないよう配慮の上、経路に必要があれば養生等を施すこと。また、受注者は必ず立会い、機器の搬入、設置等の際に当研究所の建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。

（4）納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。

（5）本仕様には、搬入、据付、配線、調整を含むこと。また、これに要する費用は、受注者負担とすること。

なお、当研究所のエレベーターは、下記サイズとなる。

北館１号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　900㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1350㎜・高さ2300㎜

北館4号機：出入口　幅1000㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1150㎏

カゴ内寸　幅1800㎜・奥行1500㎜・高さ2350㎜

南館5号機：出入口　幅900㎜・高さ2100㎜

積載荷重　1000㎏

カゴ内寸　幅1600㎜・奥行1500㎜・高さ2300㎜

（6）受注者は、本仕様に関する製品のアフターサービス、メンテナンス等について責任を持つこと。

（7）納品後1年間は、無償による保証を行うこと。なお、納品後1年以内に発生した不具合が継続的に発生する場合は、無償期間の1年を超えても無償修理対応すること。

（8）原則として、納入機器及び付属品一切は入札時点における最新版の機種であり、かつ新品を導入すること。新古機、デモ機は認めない。

（9）操作及び設定を習得するため、当研究所から問い合わせを行う際には、書面または口頭により迅速かつ誠意をもって対応すること。

（10）そのほか、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、受注者と発注者において、その都度協議の上、決定すること。